Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowego cyfrowego aparatu RTG, dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, na rzecz Przychodni Specjalistyczno-Rehabilitacyjnej Pulsantis Sp. z o.o. Zamówienie obejmuje również wszystkie elementy i czynności niezbędne do prawidłowego działania urządzenia, w tym instruktaż z obsługi aparatu dla personelu Zamawiającego, zgodnie z poniższymi parametrami minimalnymi:

| L.p. | Parametr |  | Parametr graniczny / minimalny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # CYFROWY APARAT RTG DO ZDJĘĆ KOSTNO-PŁUCNYCH Z KOLUMNĄ PODŁOGOWĄ LAMPY I 2 DETEKTORAMI |  |  |  |  |
| # I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy, nierekondycjonowany |  | TAK 2026 |  |
|  | Deklaracja zgodności i CE na cały aparat |  | TAK |  |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą technika, nie dopuszcza się rozwiązań typu retrofit czyli ucyfrowień |  | TAK |  |
|  | Aparat RTG jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością tj. spełnia poniższe wymagania: - ergonomiczna konstrukcja (możliwość regulacji wysokości i położenia lampy rentgenowskiej – możliwość wykonywania zdjęć na wózkach/łóżkach, szeroki zakres ruchu blatu stołu rtg z zespołem kolumny i lampy rtg, - obciążenie stołu rtg właściwe dla pacjentów bariatrycznych; bezprzewodowe detektory (lekkie, przenośne detektory umożliwiające elastyczne pozycjonowanie i minimalizujące dyskomfort pacjenta); - szybkość działania (krótki czas ekspozycji jest istotny dla pacjentów starszych i z niepełnosprawnościami, dla których długotrwałe pozostawanie w jednej pozycji może być problematyczne). |  | TAK |  |
| # II GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 200 kHz |  | TAK |  |
|  | Moc generatora |  | Min. 50 kW |  |
|  | Zakres napięć |  | Min. 40-150 kV |  |
|  | Zakres miliampero sekund dla trybu AEC i trybu ręcznego |  | Min. 0,1-1000 mAs |  |
|  | Zakres prądów |  | Min. 10-630 mA |  |
|  | Automatyka zdjęciowa (AEC) |  | TAK |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji |  | Min. 1 ms |  |
|  | Możliwość doboru ręcznego parametrów ekspozycji |  | TAK |  |
|  | Możliwość edycji i definiowania protokołów badania |  | TAK |  |
|  | Zasilanie trójfazowe 400V / 50 Hz |  | TAK |  |
|  | Liczba programów anatomicznych |  | Min. 1000 |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych szablonów, możliwość tworzenia kilku protokołów do jednej partii anatomicznej |  | TAK |  |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z układem AEC generatora |  | TAK |  |
|  | Generator programowany automatycznie z poziomu konsoli operatora i na kołpaku lampy |  | TAK |  |
|  | Automatyczna 5-polowa kontrola ekspozycji AEC |  | TAK |  |
| # III KOLUMNA Z LAMPĄ RTG |  |  |  |  |
|  | Kolumna z lampą nie zintegrowana ze stołem |  | TAK |  |
|  | Zakres przesuwu poziomego lampy rtg wzdłuż stołu |  | Min. 250 cm |  |
|  | Zakres przesuwu lampy rtg w poprzek stołu |  | Min.24 cm |  |
|  | Zakres pionowego ruchu lampy rtg |  | Min. 150 cm |  |
|  | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej |  | Min. ± 135 ° |  |
|  | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej |  | Min ± 180 ° |  |
|  | Maksymalna odległość ogniska lampy od podłogi |  | Min. 190 cm |  |
|  | Minimalna odległość ogniska lampy od podłogi |  | Max. 40 cm |  |
|  | Wielofunkcyjny, kolorowy monitor dotykowy o przekątnej min. 10 cali zlokalizowany na kołpaku umożliwiający pionowy odczyt i wpisywanie danych niezależnie od położenia kołpaka z lampą |  | TAK |  |
|  | Możliwość dokonania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku zmiany miejsca ekspozycji: stół, stojak lub wolna ekspozycja bezpośrednio na detektorze |  | TAK |  |
|  | Możliwość dokonania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku modyfikacji parametrów ekspozycji, przynajmniej: kV, mAs lub kV, mAs, kolimacji |  | TAK |  |
|  | Możliwość czytelnego wyświetlania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku danych pacjenta - min. imię i nazwisk |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru danych pacjenta, które mają być widoczne na monitorze podczas badania: data urodzenia, ID (numer identyfikacyjny), płeć, wiek |  | TAK |  |
|  | Możliwość czytelnego wyświetlania na monitorze na kołpaku kąta lampy, odległości SID, kąta rotacji kolumny |  | TAK |  |
|  | Możliwość indywidualnej konfiguracji wyglądu ekranu na kołpaku w zależności od potrzeb |  | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu zdjęcia, powiększenia i pomniejszenia na ekranie dotykowym znajdującym się na kołpaku lampy |  | TAK |  |
|  | Lampa rtg automatycznie śledzi zmianę wysokości stołu oraz statywu utrzymując stałe SID. |  | TAK |  |
|  | Wymiary małego ogniska lampy RTG |  | MAX. 0.6 mm |  |
|  | Wymiary dużego ogniska lampy RTG |  | MAX. 1.2 mm |  |
|  | Moc małego ogniska |  | MIN. 32 kW |  |
|  | Moc dużego ogniska |  | MIN. 75 kW |  |
|  | Szybkość wirowania anody |  | MIN. 9 700 obr/min |  |
|  | Pojemność cieplna anody |  | MIN. 300 kHU |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody |  | MIN. 60 kHU/min |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka |  | MIN. 1,25 MHU |  |
|  | Sygnalizacja poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy (w dowolnych jednostkach np. HU, dźwiękowo, procentowo) |  | TAK |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem |  | TAK |  |
|  | Światło kolimatora wyłączające się automatycznie po zaprogramowanym czasie |  | TAK |  |
|  | Miarka centymetrowa |  | TAK |  |
|  | Obrót kolimatora wokół osi pionowej (niezależnie od obrotu lampy rtg) |  | MIN. +/- 45 stopni |  |
|  | Miernik wartości dawki ekspozycji DAP, zintegrowany z generatorem, zapewniający przesyłanie informacji o dawce z obrazem lub kalkulacja wielkości DAP z parametrów wyjściowych |  | TAK |  |
| # IV STÓŁ KOSTNY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM |  |  |  |  |
|  | Stół o konstrukcji jedno lub dwukolumnowej z łatwym dostępem do stołu pacjentowi, personelowi i obsłudze serwisowej |  | TAK |  |
|  | Wymiary blatu stołu |  | MIN. 80 x 240 cm |  |
|  | Pływający blat stołu |  | TAK |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu |  | MIN. 25 cm |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu |  | MIN. 100 cm |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi |  | max. 50 cm |  |
|  | Zakres pionowego ruchu blatu stołu |  | MIN. 30 cm |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości stołu w całym zakresie |  | TAK |  |
|  | Ekwiwalent Al płyty pacjenta – współczynnik absorpcji blatu stołu |  | MAX 0.75 mm Al |  |
|  | Odległość górna powierzchnia blatu stołu-detektor |  | MAX. 70 mm |  |
|  | Szuflada w stole śledzi ruch lampy podczas kątowania lampy (np. do zdjęć miednicy) z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora * |  | TAK |  |
|  | Szuflada w stole śledzi ruch lampy wzdłuż osi długiej stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora |  | TAK |  |
|  | Zakres poziomego ruchu detektora w stole |  | MIN. 60 cm |  |
|  | Dopuszczalna masa pacjenta dla obciążenia statycznego i dynamicznego stołu |  | MIN. 300 kg |  |
|  | Stół wyposażony w 5-komorowy system automatyki AEC |  | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania zdjęcia całego pacjenta bez jego przemieszczania, nie mniej niż 190 cm |  | TAK |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi. Podać parametry kratki |  | Ogniskowa kratki w zakresie 100 cm≤ f0≤ 115cm MIN. 40l/cm, R 10:1 |  |
| # V STACJONARNY STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |  |  |
|  | Hamulce elektromagnetyczne ruchu pionowego |  | TAK |  |
|  | Statyw zamocowany na stałe do podłogi |  | TAK |  |
|  | Przesuw detektora w pionie w zakresie |  | MIN. 150 cm |  |
|  | Uchwyt górny do rąk pacjenta |  | TAK |  |
|  | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi |  | MAX. 28 cm |  |
|  | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora |  | MAX 5 cm |  |
|  | Automatyka AEC 5- komorowa |  | TAK |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi, umożliwiająca wykonanie zdjęć płuc min. z 170 cm. Podać parametry kratki |  | MIN. 52l/cm, R 10:1 |  |
|  | Ekwiwalent Al płyty pacjenta statywu |  | MAX. 0,50 mm Al (lepszy parametr dodatkowo punktowany, szczegóły w zapytaniu ofertowym) |  |
|  | Nadążanie detektora za ruchem lampy znajdującego się w ściance góra-dół |  | TAK |  |
|  | Określenie zakresu badanego obszaru za pomocą wskaźnika świetlnego |  | TAK |  |
|  | Przyciski nożne lub ręczne do sterowania ruchem szuflady w statywie płucnym |  | TAK |  |
| # VII DETEKTOR CYFROWY do stołu rtg oraz statywu płucnego x 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Jednoelementowy, elektroniczny, płaski detektor wykonany w technologii aSi | TAK |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | TAK |  |
|  | Wymiary aktywnego obszaru obrazowania | MIN. 42,5x42,5 cm (+/- 0,5 cm) |  |
|  | Współczynnik DQE dla 0 lp/mm lub 0,05 lp/mm | MIN. 70% |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela | MAX. 140 µm |  |
|  | Matryca obrazowania detektora | MIN. 9,0 MPix |  |
|  | Detektor mobilny, wyjmowany do pracy poza stołem i statywem pracujący w technologii bezprzewodowej | TAK |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowego detektora z oprogramowaniem aparatu oraz przesyłanie obrazów z detektora do systemu | TAK |  |
|  | Autodetekcja promieniowania – brak konieczności integracji z detektorem | TAK/NIE (parametr niewymagany, dodatkowo punktowany, szczegóły w zapytaniu ofertowym) |  |
|  | Detektor wyposażony w odłączalne wymienne baterie (min. 2 baterie) które można ładować w nastołowej ładowarce z wykorzystaniem napięcia 230 V. | TAK |  |
|  | Ciężar detektora wraz z baterią | MAX. 3,3kg |  |
|  | Rączka zintegrowana z obudową detektora | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni | MIN. 270kg (lepszy parametr dodatkowo punktowany, szczegóły w zapytaniu ofertowym) |  |
| 14. | Wodoodporność detektora min. IP 68 | TAK |  |
| 15. | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim (nacisk na powierzchnię o średnicy 40 mm) | MIN. 200 kg |  |
|  | Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na 1 baterii bez konieczności ładowania | MIN. 1000 (lepszy parametr dodatkowo punktowany, szczegóły w zapytaniu ofertowym) |  |
|  | Czas całego cyklu do pojawienia się w pełni diagnostycznego obrazu – cały proces | ≤ 5 sek. |  |
|  | Ładowanie detektora w stole i statywie płucnym | TAK |  |
|  | Świetlna sygnalizacja gotowości detektora do ekspozycji | TAK/NIE (parametr niewymagany, dodatkowo punktowany, szczegóły w zapytaniu ofertowym) |  |
| VIII KONSOLA TECHNIKA-AKWIZYCYJNA |  |  |  |  |
|  | Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki. Konsola operatora zapewniająca pełne sterowanie generatorem i obróbkę obrazu. (NIE dopuszcza się rozwiązań typu retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu detektora z dedykowanym oprogramowaniem obrazowym innego producenta niż producent oferowanego aparatu). Aparat RTG ma posiadać oryginalną dedykowaną stację operatora będącą również konsolą generatora z oprogramowaniem obrazowym producenta aparatu. Konsola na bazie sytemu Windows 10 lub nowszego Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim. Wskaźnik prawidłowej dawki detektora dla badania oraz wskaźnik różnicy względem oczekiwaną i uzyskaną dawką, w celu ułatwienia operatorowi oceny poprawności wykonanego badania - prosta wizualizacja poprawności dawki ekspozycji za pomocą ikony o 3 różnych barwach w zależności od poprawności dawki |  | TAK |  |
|  | Monitor min. 23” kalibrowany do DICOM |  | TAK |  |
|  | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 5000 |  | TAK |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu (dla najwolniejszego oferowanego detektora) |  | ≤ 4 s |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych |  | TAK |  |
|  | Wybór parametrów pracy generatora |  | TAK |  |
|  | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM |  | TAK |  |
|  | Nagrywarka CD i / lub DVD |  | TAK |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna |  | TAK |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS |  | TAK |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników • dodawanie komentarzy |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu |  | TAK |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością ich raportowania i eksportowania na dysk usb |  | TAK |  |
|  | Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas całego badania |  | TAK |  |
|  | Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem oparta o mechanizm tzw. whitelisting (białej listy) |  | TAK |  |
|  | Zdalna diagnostyka |  | TAK |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem na kategorie wiekowe i wagowe (min. po 4 grupy) |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej umożliwiajace wykonywanie badań bezkratkowych na wózkach i noszach |  | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) |  | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległość detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF ( EstimatedRadiographicMagnificationFactor-współczynnik powiększenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie rodzaju scyntylatora i numeru seryjnego detektora który wygenerował obraz |  | TAK |  |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie |  | TAK |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji, |  | TAK |  |
|  | Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta |  | TAK |  |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika |  | TAK |  |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji |  | TAK |  |
|  | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej |  | TAK |  |
|  | Generowanie histogramu dla obrazu i jego wyświetlenie |  | TAK |  |
|  | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych |  | TAK |  |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie stacji do wykonywania badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) |  | TAK |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów |  | TAK |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie jamy brzusznej u otyłych pacjentów |  | TAK |  |
|  | Raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i Dicom standard – część 16 tzn: Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report) |  | TAK |  |

| X WARUNKI RĘKOJMI I SERWISU |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Parametr graniczny / minimalny |
|  | Okres gwarancji na wszystkie oferowane komponenty systemu, wraz z lampą RTG i detektorami (nie dopuszcza się rękojmi w formie ubezpieczenia) | MIN. 60 miesięcy (dłuższa gwarancja dodatkowo punktowana, szczegóły w zapytaniu ofertowym) |
|  | Ujawnione usterki w urządzeniach, które można usunąć zdalnie, Wykonawca usunie w ciągu max. 24 godzin od momentu ich zgłoszenia w postaci zawiadomienia via e- mail bądź telefonicznie | TAK MAX 24 godz. |
|  | Czas usunięcia usterki, której nie można usunąć zdalnie, od momentu zgłoszenia awarii (zawiadomienia via e- mail bądź telefonicznie) | Do 4 dni |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst jednolity ze zmianami) | TAK |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatem w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |
|  | Dokumentacja serwisowa do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |
|  | Dostawca przekaże zamawiającemu wszystkie niezbędne książki serwisowe, kody, loginy i inne niezbędne elementy potrzebne do serwisowania aparatu (w tym jeżeli istnieją płyty CD i DVD) | TAK |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem po instalacji i w trakcie trwania rękojmi. | TAK |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemów za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze | TAK |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów i napraw zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. | TAK |
|  | Instruktaż personelu obsługującego aparaturę (lekarze, technicy) - w siedzibie Zamawiającego (min. 5 dni roboczych) | TAK |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do zaoferowanego sprzętu medycznego licząc od daty zainstalowania aparatu (podać w latach). | Min. 10 lat |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |
|  | Wykonawca zapewni w cenie oferty przeglądy okresowe oraz wymianę elementów zużytych lub uszkodzonych | TAK |
|  | Serwis (nazwa i adres) | TAK |
|  | Możliwość serwisowania aparatu przez inne podmioty niezależne (podać: nazwa i adres) | TAK, min 2 niezależne podmioty |
|  | Podać koszt zakupu lampy rentgenowskiej po okresie gwarancji | podać |
|  | Podać koszt zakupu detektora po okresie gwarancji | podać |
|  | Możliwość stosowania lamp rtg innych producentów – podać min. 2 | TAK |
|  | Podać stawkę 1 rbh oraz stawkę za 1 km i odległość najbliższego serwisu po okresie gwarancji | podać |
|  | Podać koszt 1 przeglądu aparatu bez części zamiennych po okresie gwarancji | podać |
| XI WARUNKI DODATKOWE |  |  |
| 1. | Wykonawca zobowiązuje się do demontażu i utylizacji starego aparatu RTG w istniejącej Pracowni, koszt po stronie Wykonawcy | TAK |
| 2 | Stacja opisowa lekarska: komputer z procesorem klasy min. Intel i-5 sześciordzeniowym o bazowym poborze mocy maks. 65W, pamięć operacyjna RAM min. 16GB, SSD min. 512BG, karta grafiki walidowana przez producenta monitorów diagnostycznych, zestaw dwóch monitorów diagnostycznych min.21 cali (wymagane parowanie) spełniających wymagania dla radiografii cyfrowej, monitor opisowy min. 23 cale. Komputer z gwarancją naprawy on-site oraz pozostawieniem dysków w razie ich uszkodzenia (minimalne parametry monitorów w wierszu poniżej), Zasilacz awaryjny typu UPS o podwójnej konwersji napięcia i mocy zapewniającej podtrzymanie komputera i monitorów przez min. 10min. Stacja opisowa ma w przyszłości współpracować z chmurową przeglądarką diagnostyczną. | TAK |
| 3 | Monitor medyczny diagnostyczny ze sprzętową kalibracją DICOM- przekątna min. 21cali, rozdzielczość 1600 x 1200 pikseli, maksymalna typowa luminancja 1000cd/m², kontrast min. 1800:1, technologia LED, wbudowany kalibrator, dołączone oprogramowanie kalibracyjne na system oper. Windows 11Professional. Monitor medyczny spełniający wymagania zapisane w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 Stycznia 2023 w Sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych. Monitory medyczne muszą mieć wykonane testy odbiorcze i specjalistyczne przez laboratorium posiadające akredytację PCA oraz muszą zostać wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 Grudnia 2022 w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych. Monitor opisowy o przekątnej min. 23cale, rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, technologia matrycy IPS/PLS/VA, podświetlenie LED, luminancja maksymalna min. 300cd/m², filtr światła niebieskiego, redukcja migotania | TAK |
| 4 | Zestaw osłon rtg dla pacjenta: fartuch długi, rozmiar L, 0,5 mm Pb jednostronny na rzepy – 1 szt., komplet osłon na gonady męskie i żeńskie oraz na tarczycę, współczynnik Pb – 0,5 mm P, 2 pół fartuchy dla dorosłych i dla dzieci 0,5 mm Pb, zapięcia na rzepy plus wieszak na osłony | TAK |
| 5 | Zestaw pozycjonerów niezbędnych do ułożenia pacjenta, min. 10 sztuk w tym, kliny, prostopadłościany, podpórki pod głowę | TAK |
| 6 | Interkom dwukierunkowy sterownia - pracownia | TAK |
| 7 | Wykonanie wymaganych testów odbiorczych (akceptacyjnych) i specjalistycznych | TAK |
| 8 | Protokół skuteczności wentylacji z określeniem krotności wymiany powietrza | TAK |
| 9 | Przygotowanie koncepcji posadowienia aparatu i przekazanie jej Zamawiającemu do 5 dni od podpisania umowy | TAK |
| 10 | Okulary ochronne przed promieniowaniem jonizującym dla dzieci, ekwiwalent Pb 0,75 mm Pb, rozmiary S, M, L – po jednej sztuce z rozmiaru. | TAK |
| 11 | Projekt osłon stałych dla pracowni | TAK |
| 12 | Zestaw do kontroli podstawowej kontroli jakości w diagnostyce rtg | TAK |
| 13 | STITCHING - OPCJA ZSZYWANIA (ŁĄCZENIA) OBRAZU Programy pozycjonowania dla auto-stitchingu, oprogramowanie dla trybów rotacji/ przekładania obrazowania stitchingu z automatyczną lub manualna funkcją stitchingu; Stitching jednoogniskowy w technice stojaka i stołu wraz z osprzętem koniecznym do tej opcji | TAK |
| 14 | Wszelkie pozostałe prace związane z montażem aparatu i jego podłączeniem. Instalacja aparatu w pracowni RTG | TAK |
| 15 | Tablica rozdzielcza do zasilania aparatu rtg | TAK |
| 16 | Wymiana oświetlenia ostrzegawczego plus kompletny zestaw naklejek/tabliczek informacyjno - ostrzegawczych | TAK |
| 17 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), kartę gwarancyjną, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. (Dz. U. 2022 rok, poz. 974) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK |
| 18 | Opracowanie i przedstawienie dokumentacji niezbędnej do odbioru sprzętu przez Sanepid, współpraca z Zamawiającym w przedmiotowym zakresie. | TAK |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie IT

- Parametry i wymagania ogólne

| 1. | Ilość danych możliwych do zapisania za pomocą oprogramowania w chmurze: 2TB (Przestrzeń dyskowa i backup w chmurze,) |
| --- | --- |
| 2. | Licencja umożliwiająca obsługę jednej placówki (fizycznej lokalizacji) i podłączenie do oferowanego oprogramowania: - System PACS/RIS – licencja bezterminowa - Pracownia RTG; - wdrożenie Systemu wraz z podłączeniem urządzeń zamawiającego: 1 RTG - Liczba urządzeń DICOM w Placówce: 1 urządzenia klasy CR,DX,MG,IO,PX,BMD,USG; - wykonawca zobowiązany jest w ramach wdrożenia do pełnej integracji wszystkich urządzeń diagnostycznych z systemem RIS/PACS. |
| 3. | - Liczba lekarzy klinicystów z dostępem do podglądu obrazów - do 30 osób (przeglądarka referencyjna) - Liczba użytkowników korzystających z VPN w ramach podmiotu do 10 osób (wbudowany serwer VPN) - Liczba użytkowników korzystających z systemu RIS - bez ograniczeń licencyjnych - Liczba stacji roboczych korzystających z systemu RIS - bez ograniczeń licencyjnych |
| 4. | Licencja umożliwiająca podłączenie przynajmniej 1 duplikatora CD/DVD |
| 5. | Obsługa standardu UTF-8. |
| 6. | Zgodność ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi i stacjami diagnostycznymi. |
| 7. | Funkcjonalność generowania DICOM Modality Worklist na podstawie zlecenia badania odebranego z systemu HIS oraz wprowadzonego w module zarządzania badaniami. |
| 8. | System zarejestrowany jako wyrób medyczny i posiadający oznakowanie znakiem CE lub równoważne oraz deklaracje producenta w zakresie zgodności z wymaganiami dyrektywy MDD 93/42/EWG lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG lub równoważne dla wyrobu medycznego co najmniej klasy I oraz został zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wyrób medyczny co najmniej klasy I |
| 9. | W okresie licencyjnym Wykonawca zapewni archiwizację min. 2 TB danych DICOM w zewnętrznym Data Center przechowującym kopie danych w minimum dwóch oddzielnych fizycznych lokalizacjach. Data Center, w których przechowywane są dane muszą posiadać min. certyfikat zgodności z normą ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27701, ISO 22301, ISO 9001 (lub równoważnych) oraz certyfikat bezpieczeństwa informacji CSA STAR CCM v4 lub równoważny. Za równoważne uznaje się w szczególności następujące certyfikaty (lub ich kombinacje): - ISO/IEC 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, - ISO/IEC 27017 – Kontrole bezpieczeństwa informacji dla usług w chmurze, - ISO/IEC 27018 – Ochrona danych osobowych w chmurze obliczeniowej, - SOC 2 Type II (AICPA) – potwierdzający spełnienie kryteriów bezpieczeństwa, integralności, dostępności i poufności danych, - BSI C5 (Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue), - ENS High (Esquema Nacional de Seguridad, poziom wysoki) – w zakresie bezpieczeństwa usług chmurowych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ważnego certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub raportu z niezależnego audytu potwierdzającego równoważność wdrożonych środków bezpieczeństwa z wymaganiami CSA STAR CCM v4. |
| 10. | W okresie licencji Wykonawca zapewni infrastrukturę serwerową w zewnętrznym Data Center (model chmurowy SaaS) pozwalającą na eksploatację systemu |
| 11. | Wykonawca zapewni, że dane w procesie przekazywania i przechowywania w Data Center, są szyfrowane, a wykorzystane rozwiązania zapewniają ochronę danych w modelu end-to-end encryption |
| 12. | Interfejs użytkownika w języku polskim i angielskim. |
| 13. | System obsługiwany w całości przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania dodatków do przeglądarek. |
| 14. | Oprogramowanie kompatybilne z najnowszą wersją przeglądarek minimum Chrome, Firefox , Edge na komputerach z aktualnym systemem MacOS i Windows |
| 15. | INTEGRACJA Z SYSTEMEM HIS / EDM: Uruchomienie integracji z systemem HIS – MMEDICA firmy Asseco za pomocą protokołu HL7, w tym przynajmniej wymienione poniżej funkcjonalności: - obsługa rejestracji zleceń na badania diagnostyki obrazowej oraz opisywanie badań we współpracy z urządzeniami diagnostycznymi oraz archiwum obrazowym PACS, - przygotowanie listy roboczej dla urządzeń diagnostycznych na podstawie zleceń wygenerowanych w MMEDICA, - automatyczna zmiana statusów zleceń w MMEDICA po realizacji zlecenia na urządzeniu diagnostycznym, - aktualizacja (poprawianie) danych pacjenta i badania w systemie po wprowadzeniu zmian w MMEDICA. Wymagania dla integracji: - Warstwa transportowa oparta jest o protokół TCP/IP z potwierdzeniami transportowymi ACK. - MMEDICA wysyła komunikaty HL7 informujące system radiografii cyfrowej o dopisaniu (ADT^A28) lub modyfikacji (ADT^A31) danych pacjenta. Dodatkowo wysyłany jest komunikat połączenia dwóch rekordów pacjenta w jeden wpis (ADT^A30). - MMEDICA wysyła komunikaty dotyczące zleceń: Nowe zlecenie, Anulowanie: ORM^O01. - System radiografii cyfrowej odsyła komunikat ORM^O01 zmiany stanu zlecenia. - Po realizacji system generuje komunikat ORM^O01 do MMEDICA informujący o wykonaniu badania. - Pola komunikatu HL7: ORC.1=SC, ORC.5=CM (zmienią status zlecenia w MMEDICA na NWYK (wykonane nieautoryzowane). - Po wykonaniu opisu badania system generuje komunikat ORU^R01 do MMEDICA informujący o autoryzowaniu badania. Zmiana statusu zlecenia w MMEDICA na WYKO (wykonane autoryzowane). - Zmiana wyniku (opisu badania) przez lekarza radiologa powoduje wygenerowanie przez system komunikatu ORU^R01 do MMEDICA, zawierającego poprawiony wynik. Wykonawca ponosi pełne koszty integracji z systemem MMEDICA niezbędne do wykonania zarówno przez oferenta, jak i koszty prac do wykonania przez firmę Asseco, w tym koszty odpowiednich licencji. Zamawiający nie uczestniczy w zlecaniu jakichkolwiek prac związanych z wdrożeniem firmie Asseco. Uruchomienie integracji z repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej firmy Asseco Przesyłanie do repozytorium EDM podpisanych elektronicznie wyników (opisów) badań w formacie PIK HL7 CDA z wykorzystaniem protokołu HL7. Wykonawca ponosi pełne koszty integracji z EDM niezbędne do wykonania zarówno przez oferenta, jak i koszty prac do wykonania przez firmę Asseco, w tym koszty odpowiednich licencji. Zamawiający nie uczestniczy w zlecaniu jakichkolwiek prac związanych z wdrożeniem firmie Asseco. |
| 16. | Wszystkie komponenty pośrednie systemu, które wymagają instalacji w serwerowni Zamawiającego, powinny zostać wdrożone w środowisku zwirtualizowanym udostępnionym przez Zamawiającego. |

      - Administracja systemu

| 1. | Możliwość zdefiniowania struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego w systemie z wyszczególnieniem komórek organizacyjnych i ich kodów resortowych (min. I, V, VII, i VIII) zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. |
| --- | --- |
| 2. | Możliwość umieszczenia danych identyfikujących podmiot leczniczy w interfejsie użytkownika (wraz z logo) |
| 3. | Funkcjonalność zarządzania użytkownikami z możliwością minimum: - definiowania ról w systemie, - określania danych podstawowych użytkownika (imię, nazwisko, login, hasło), - określania danych niezbędnych do utworzenia EDM wraz z walidacją danych (min. PESEL i/lub PWZL, zawód medyczny, posiadane specjalizacje), - funkcji w pracowni (min. technik, lekarz opisujący, konsultujący, wykonujący, pielęgniarka), - określenia zakresu widoczności badań w oparciu o zdefiniowane reguły. |
| 4. | Funkcjonalność ograniczenia widoczności wybranych badań użytkownikom, w oparciu o zdefiniowane reguły z wykorzystaniem minimum: - rodzaju badania (TK, RTG, MR, USG), - danych jednostki kierującej, - danych lekarza kierującego, pracowni wykonującej badania. |
| 5. | Zarządzanie regułami walidacji danych w zleceniu w zależności od zdefiniowanego płatnika, pracowni wykonujących jak i statusu zlecenia z możliwością wymuszenia na użytkowniku wyboru co najmniej: - funkcji personelu biorącego udział w procedurze, - danych dotyczących płatnika, - rozpoznania na skierowaniu, - lekarza kierującego na badanie, - jednostki kierującej na badanie, - daty skierowania, dokumentów stanowiących załącznik do zlecenia. |
| 6. | Automatyzacja obiegów pracy (workflow) minimum z możliwością zaplanowania automatycznej zmiany statusu zlecenia w zależności od: - nazwy procedury, - priorytetu procedury, - modalności procedury (np.: RTG, TK, MR, USG), - pracowni wykonującej badanie. |
| 7. | Funkcjonalność zarządzania słownikami systemu z możliwością samodzielnego dodawania, edycji i usuwania wpisów przez administratora, w tym min. w zakresie: - słownika procedur medycznych, - słownika jednostek zlecających (płatników), - słownika jednostek kierujących, - słownika materiałów i/lub kontrastów, - słownika lekarzy kierujących, - słownika funkcji w pracowni, - słownika specjalizacji lekarskich, - środków kontrastowych i leków, - materiałów, - słownika płatników oraz rodzajów płatników. |
| 8. | Integracja ze słownikiem RPWDL (P2) z wbudowaną najnowszą wersją słownika RPWDL w zakresie podmiotów leczniczych jak i praktyk lekarskich. |
| 9. | Funkcjonalność dodawania notatek do badania i wymiany notatek pomiędzy modułami systemu. |
| 10. | Logowanie wykonanych operacji przez użytkownika systemu (dostęp do takich danych dla uprawnionych użytkowników). |
| 11. | Przesyłanie danych za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS. |

      - Bezpieczeństwo i zarządzanie dostępem

| 1. | Mechanizmy kontroli dostępu oparte o role użytkownika - Role-Based Authorization Control (RBAC). |
| --- | --- |
| 2. | Funkcjonalności wspólnego logowania (Single Sign-On, SSO) do wszystkich modułów Systemu. |
| 3. | Wykonawca zobowiązany jest do integracji oferowanego systemu z usługą ActiveDiretory funkcjonującą po stronie Zamawiającego. Umożliwienie użytkownikom logowania do systemu przy wykorzystaniu kont usługi AD. Logowanie przy użyciu metody SSO |
| 4. | Możliwość wykorzystania kontrolera domeny obsługującego protokół LDAP w zakresie minimum autoryzacji użytkowników. |
| 5. | Obsługa uwierzytelniania dwuskładnikowego (2-Factor Authentication, 2FA). |
| 6. | Możliwość wygenerowania jednorazowych kodów zapasowych przynajmniej podczas włączania uwierzytelniania dwuskładnikowego. |
| 7. | Zarządzanie przez użytkowników własnym profilem z możliwością minimum zmiany hasła i włączenia logowania dwuskładnikowego. |
| 8. | Możliwość określania polityk złożoności i czasu obowiązywania haseł, funkcjonalność wymuszania zmiany hasła co określony interwał czasu. |
| 9. | Możliwość konfiguracji automatycznego zablokowania konta po określonej ilości nieudanych prób zalogowania. |
| 10. | Możliwość zresetowania hasła przez użytkownika z użyciem zweryfikowanego adresu email oraz możliwość zmiany hasła przez użytkownika. |
| 11. | Wbudowany mechanizm wymuszenia weryfikacji podanego przez użytkownika adresu e-mail pozwalający na sprawdzenie istnienia konta e-mail przez wysłanie wiadomości e-mail na podany adres. |
| 12. | Wbudowany mechanizm wykrywania próby ustawienia hasła znajdującego się na publicznie dostępnych listach skompromitowanych haseł, bez ujawniania hasła użytkownika podmiotom trzecim. |
| 13. | Możliwość podglądu aktywnych sesji przez użytkownika z możliwością indywidualnego zakończenia sesji otwartych na innych stanowiskach komputerowych. |
| 14. | Możliwość podglądu aktualnie zalogowanych użytkowników i zdalnego wylogowania użytkowników przez administratora. |
| 15. | Możliwość określenia czasu rozpoczęcia i zakończenia aktywności konta. |
| 16. | Możliwość przypisania uprawnień i ról użytkownikom w zakresie dostępu do akcji workflow oraz poszczególnych modułów systemu. |
| 17. | Możliwość zadeklarowania maksymalnego czasu trwania sesji użytkownika w przypadku jego bezczynności. |
| 18. | Zapewnienie uruchomienia aplikacji wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej. |
| 19. | System nie może przechowywać lokalnie (na stacji końcowej użytkownika) danych obrazowych, plików z opisami badań ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów. |
| 20. | System musi zapewnić skanowanie antywirusowe wszystkich plików wczytywanych do systemu przez użytkownika, w tym skanów dokumentów, załączników do badań, plików HL7 CDA, obrazów, plików dźwiękowych z nagraniami, a w przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania uniemożliwić zapisanie pliku do systemu, poinformować o tym użytkownika końcowego i odnotować zdarzenie w logach dostępnych dla administratora. |
| 21. | System musi zapewnić skanowanie antywirusowe „w locie” wszystkich plików DICOM wczytywanych do systemu, w tym danych obrazowych pochodzących z podłączonych aparatów diagnostycznych, wszelkich zewnętrznych węzłów DICOM oraz badań porównawczych, wczytywanych z nośników zewnętrznych. W przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania, system musi uniemożliwić zapisanie pliku do systemu, poinformować o tym użytkownika końcowego i odnotować zdarzenie w logach dostępnych dla administratora. |
| 22. | System musi korzystać z bazy danych badań dostarczonego modułu archiwum obrazowego (architektura klient - serwer). |

      - Moduł archiwizacji obrazów

| 1. | Obsługa DICOM 3.0 (Query C-FIND, Retrieve C-MOVE, Retrieve C-GET, Store C-STORE, DICOM Modality Worklist, Storage Commitment, MPPS). |
| --- | --- |
| 2. | Obsługa DICOMweb (WADO-RS, QUIDO-RS, STOW-RS). |
| 3. | Obsługa asynchronicznego C-MOVE i C-GET oraz możliwość konfiguracji przez użytkownika administracyjnego równoległego przesyłania obrazów w ramach operacji C-MOVE dla wybranych węzłów DICOM dla zapewnienia optymalnego wykorzystania łącza internetowego. |
| 4. | Zarządzanie lokalnymi serwerami przez www przez uprawnionych użytkowników. |
| 5. | Możliwość zarządzania węzłami DICOM przez uprawnionych użytkowników. |
| 6. | Prefetching historycznych danych obrazowych (pełnych badań i/lub serii) z dowolnego węzła DICOM wyzwalany w oparciu min. o zdarzenia: - Nadejście dnia poprzedzającego datę planowanego badania, - Rejestracja pacjenta w dniu badania, - Zlecenie (przez technika) opisu badania, - Zaplanowanie badania w terminarzu, - Otrzymanie dowolnego komunikatu HL7 ORM, - Otrzymanie badania DICOM z możliwością zdefiniowania warunków transferu poprzednich badań i/lub serii w oparciu o jeden lub więcej parametrów badań, w tym min.: - określonej liczby lat wstecz, - określonej liczby badań poprzednich wg. daty wykonania, - modalności, - okolicy anatomicznej określonej w tagach DICOM, - nazwy badania w tagach DICOM, - jednostki kierującej i/lub komórki kierującej na badanie. |
| 7. | Funkcjonalność umożliwiająca użytkownikowi wykluczenie z reguł autoroutingu i prefetchingu przesyłania jednej lub wielu serii w oparciu o wybrane SOPClassUID, w tym minimum: - Enhanced MR Image Storage, - Enhanced CT Image Storage, - Enhanced SR Image Storage, - Enhanced XA Image Storage, Enhanced XRF Image Storage. |
| 8. | Funkcjonalność umożliwiająca użytkownikowi ograniczenie reguł autoroutingu i prefetchingu tylko do przesyłania jednej lub wielu serii w oparciu o wybrane SOPClassUID, w tym minimum.: - X-Ray Radiation Dose SR - Basic Text SR - Secondary Capture Image Storage - X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage - Ultrasound Image Storage - Ultrasound Multi-frame Image Storage - Enhanced XRF Image Storage - X-Ray 3D Angiographic Image Storage - Nuclear Medicine Image Storage - Digital Mammography X-Ray Image Storage - MR Image Storage - CT Image Storage - Computed Radiography Image Storage - Digital X-Ray Image Storage - For Presentation Digital X-Ray Image Storage - For Processing. |
| 9. | Definiowanie reguł autoroutingu danych obrazowych przez uprawnionych użytkowników z możliwością definiowania min.: - priorytetu transferu danych DICOM z wyróżnieniem min. 3 stopni, - źródłowego węzła DICOM, - jednego lub wielu docelowych węzłów DICOM, zakresu transferowanych danych z możliwością określenia warunków w oparciu o jeden lub kilka tagów DICOM, a także zdefiniowane w systemie pracownie, jednostki kierujące, komórki jednostki kierującej, lekarza kierującego. |
| 10. | Funkcjonalność umożliwiająca użytkownikowi zdefiniowanie zadań modyfikacji jednego lub wielu tagów DICOM podczas transferu badań, w tym w ramach autoroutingu i prefetchingu |
| 11. | Wbudowana, ograniczona co do liczby 10 równoczasowych („pływających”) użytkowników i stanowisk, diagnostyczna przeglądarka webowa DICOM (obsługa modalności m.in. CT, MR, DX, CR, XA, US, ES). |
| 12. | Upload badań porównawczych do systemu z możliwością powiązania wgrywanego badania z istniejącym w systemie pacjentem, w taki sposób, aby wczytane do systemu badanie zewnętrzne było prezentowane podczas opisu badania lekarzowi, nawet jeśli dane identyfikacyjne pacjenta w DICOM (Patient ID, data urodzenia, Imię, Nazwisko) różnią się od danych pacjenta w systemie. |
| 13. | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej OsiriX MD za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. |
| 14. | Możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM na stacji roboczej RadiAnt za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania. |
| 15. | Funkcjonalność udostępniania obrazów - możliwość generowania linka HTTPS pozwalającego na dostęp do obrazów z dowolnego miejsca z użyciem wbudowanej webowej przeglądarki referencyjnej obrazów DICOM. Możliwość zarządzania wygenerowanymi linkami do obrazów, w tym możliwość ich dezaktywacji oraz śledzenia historii dostępu. |
| 16. | Dostęp do udostępnionych obrazów przez linka HTTPS jest chroniony kodem PIN. |
| 17. | Możliwość zarządzania worklistami z możliwością edycji istniejących list roboczych i tworzenia nowych worklist w oparciu o zarejestrowane zlecenia z min. zawężeniem reguł tworzenia wpisów na konkretnej workliście do wybranych modalności DICOM oraz pracowni zdefiniowanych w systemie. |
| 18. | Możliwość podglądu worklist z poziomu systemu. |
| 19. | Możliwość podglądu listy badań DICOM w systemie, przeszukiwania bazy danych badań DICOM i sortowania wyników wyszukiwania w oparciu min. o jedno lub więcej kryteriów: - data wstawienia badania do archiwum, - wiek pacjenta w momencie badania w latach, - Patient Name (0010,0010), - Patient ID (0010,0020), - Other Patient IDs (0010,1000), - Study Description (0008,1030), - Institution Name (0008,0080), - Referring Physician Name (0008,0090), - Patient Sex (0010,0040), - Study Instance UID (0020,000D), - Accession Number (0008,0050), - Study ID (0020,0010), - Study Time (0008,0030), - Study Date (0008,0020), Modality. |

      - Moduł zarządzania badaniami - rejestracji badań

| 1. | Możliwość rejestracji pacjentów bezpośrednio w systemie |
| --- | --- |
| 2. | Funkcjonalność skanowanie dokumentów i dołączania ich do badania |
| 3. | Rejestracja pacjentów na podstawie zewnętrznych skierowań HL7 oraz możliwość tworzenia rekordów pacjentów w oparciu o otrzymane pliki DICOM |
| 4. | Rejestracja pacjentów na podstawie zleceń z HIS oraz e-skierowań z systemu P1 |
| 5. | Możliwość dodania dwóch e-skierowań z systemu P1 do jednego zlecenia wykonania badania |
| 6. | Rejestracja pacjentów na podstawie istniejącego zlecenia wykonania badania |
| 7. | Obsługa standardu HL7 CDA PIK z możliwością podglądu załączonej do zlecenia HL7 elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w zakresie opublikowanych przez CSIOZ szablonów dokumentów. |
| 8. | Możliwość wczytywania plików HL7 CDA PIK bezpośrednio do systemu i ich wizualizacji. |
| 9. | Zarządzanie widocznością jednostek (pracowni) podmiotu dla użytkowników (możliwość ograniczenia dostępu użytkownikom tylko do zleceń z wybranych pracowni). |
| 10. | Zarządzanie rodzajami płatników (min. badania szpitalne, ubezpieczenie publiczne, umowy komercyjne, badania prywatne) z możliwością rozróżnienia badań na liście min. kolorem. |
| 11. | Zarządzanie procedurami radiologicznymi z możliwością określenia minimum: kodu wewnętrznego procedury, nazwy, krótkiej nazwy, kodu ICD9, typu badania, okolicy anatomicznej |
| 12. | Wprowadzanie informacji o podanych lekach i środkach kontrastujących w tym minimum o rodzajach podanych środków kontrastowych, ilości, drodze podania, osobie podającej i informacji o wystąpieniu ewentualnych działań niepożądanych. |
| 13. | Wprowadzanie informacji o wadze i wzroście pacjenta wraz z automatycznym wyliczeniem BMI. |
| 14. | Wprowadzanie informacji o poziomie kreatyniny, glukozy, TSH z możliwością automatycznego wyliczenia GFR i prezentacji informacji o wydolności nerek (dla badań kontrastowych). |
| 15. | Wprowadzanie informacji o zużytych materiałach. |
| 16. | Wprowadzanie informacji o ekspozycjach w przypadku badań RTG/TK z możliwością wprowadzenia minimum: - liczby ekspozycji, - dla RTG: DAP, mAs, kV, - dla TK: CTDI, DLP, rozmiaru użytego fantomu dla CTDI, SSDE, - uwag dotyczących ekspozycji. |
| 17. | Zarządzanie słownikiem materiałów, leków i środków kontrastujących z możliwością grupowania poszczególnych preparatów oraz ograniczeniem ich dostępności do poszczególnych pracowni |

      - Nagrywanie badań na nośniki CD/DVD

| 1. | Możliwość zdalnego zlecania nagrań CD/DVD na duplikatorach w różnych lokalizacjach. Licencja i ewentualne podłączenie jednego duplikatora oraz na wypalanie płyt na nieograniczonej ilości wypalarek lokalnych w rejestracji w ramach przedmiotu zamówienia. nagrywanie płyt CD/DVD na duplikatorach |
| --- | --- |
| 2. | nagrywanie płyt CD/DVD na lokalnym komputerze |
| 3. | Możliwość nagrywania wielu badań na jednej płycie CD/DVD |
| 4. | Automatyczne dzielenie badań przekraczających pojemność pojedynczego nośnika CD/DVD i nagrywanie ich na wielu płytach CD/DVD |
| 5. | Możliwość wyboru przeglądarki obrazów DICOM umieszczanej na płycie CD/DVD wraz z nagrywanym badaniem |
| 6. | Możliwość określenia, czy nagrane na płytę CD/DVD obrazy mają zostać skompresowane (DICOM JPEG Lossless) czy mają zostać nagrane w formacie nieskompresowanym (DICOM Explicit Little Endian) |
| 7. | Możliwość zdefiniowania widoczności poszczególnych duplikatorów CD/DVD w systemie tak, aby osoby zlecające nagrywanie płyt CD/DVD miały dostęp tylko do duplikatorów powiązanych z pracownią, do której uprawnienia ma ta osoba. |
| 8. | Ostrzeżenie przed nagraniem na jednej płycie CD/DVD badań różnych pacjentów |
| 9. | Zarządzanie kolejką badań do nagrania – możliwość zmiany kolejności nagrywania, usuwanie badań z kolejki |
| 10. | Obsługa urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka, czytnik kart) w systemach MacOS i Windows |
| 11. | Możliwość dostosowywania wyglądu i złożoności formularza rejestracji w zależności od pracowni wykonującej badania |
| 12. | Zarządzanie automatycznymi regułami obiegu informacji (workflow) w module rejestracji (np. opisane badania USG oznaczaj jako wydane). |
| 13. | Możliwość określenia priorytetu opisu niezależnie od priorytetu wykonania badania |

      - Możliwość tworzenia zleceń

| Możliwość tworzenia zleceń w oparciu o: |  |
| --- | --- |
| 1. | Dane pochodzące z zleceń HL7 |
| 2. | Dane z nagłówków DICOM pochodzące z badań przesłanych do systemu PACS |
| 3. | Dane z e-skierowania uzyskane z systemu P1 |
| 4. | Dane ręcznie wprowadzone przez użytkownika końcowego |

      - Możliwość tworzenia zleceń zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących m.in. dokumentacji medycznej oraz w zakresie umożliwiającym rozliczenie zlecenia

| 1. | Oznaczenie podmiotu kierującego |
| --- | --- |
| 2. | Oznaczenie pacjenta; |
| 3. | Oznaczenie podmiotu i rodzaju przedsiębiorstwa w którym wykonywane jest badanie; |
| 4. | Rozpoznanie ICD10; |
| 5. | Rodzaj i zakres anatomiczny procedury badania; |
| 6. | Powiązane informacje oraz dane dodatkowe niezbędne do przeprowadzenia badania, w tym minimum: dokumentację medyczną, skany dokumentacji, wyniki badań dodatkowych, medyczne dane obrazowe DICOM, inna dokumentacja obrazowa, pliki multimedialne |
| 7. | Datę wystawienia zlecenia; |
| 8. | Oznaczenie priorytetu wykonania zlecenia; |
| 9. | Oznaczenie płatnika (niezależnie od oznaczenia podmiotu kierującego na badanie); |
| 10. | Oznaczenie jednej lub więcej umownych procedur rozliczeniowych związanych z procedurą badania |
| 11. | Oznaczenie osoby zlecającej badanie; |

      - Możliwość wprowadzenia oznaczenia podmiotu zlecającego badanie (wystawiającego zlecenie / skierowanie)

| 1. | Nazwę podmiotu, |
| --- | --- |
| 2. | Kody resortowe podmiotu |
| 3. | Nazwę komórki organizacyjnej podmiotu, która zleca konsultację |
| 4. | Adres korespondencyjny komórki organizacyjnej podmiotu |
| 5. | Dane kontaktowe podmiotu, w tym min. numer telefonu, e-mail. |

      - Możliwość wprowadzenia oznaczenia pacjenta, którego dotyczy zlecenie

| 1. | Nazwisko i imię |
| --- | --- |
| 2. | Datę urodzenia, |
| 3. | Oznaczenie płci, |
| 4. | Adres miejsca zamieszkania, w tym min. ulicę i dom, kod pocztowy, miasto, kraj |
| 5. | Obywatelstwo |
| 6. | Numer identyfikacyjny pacjenta |
| 7. | W przypadku noworodka - numer identyfikacyjny matki, |
| 8. | W przypadku osób, które nie mają nadanego państwowego numeru identyfikacyjnego, inny, unikalny systemowo numer identyfikacyjny |
| 9. | Rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w tym minimum możliwość wyboru spośród: dowód osobisty, paszport |
| 10. | Możliwość dodawania, usuwania i edycji jednego lub więcej powiązanych osób, w tym przedstawicieli ustawowych z uwzględnieniem minimum: imienia, nazwiska, numeru identyfikacyjnego oraz adresu zamieszkania każdej z osób powiązanych |
| 11. | Dane kontaktowe, w tym min.: telefon, adres e-mail |
| 12. | Możliwość zdefiniowania innego niż kontaktowy numeru telefonu do powiadomień SMS |
| 13. | Możliwość określenia dokumentów uprawniających do świadczeń |

      - Możliwość oznaczenia osoby kierującej na badanie diagnostyczne w zakresie:

| 1. | Nazwisko i imię, |
| --- | --- |
| 2. | Tytuł zawodowy, |
| 3. | Uzyskane specjalizacje, |
| 4. | Numer prawa wykonywania zawodu. |
| 5. | Wyszukiwarka systemowa umożliwiająca w jednym polu wyszukiwanie kontekstowe z uwzględnieniem różnych wag i istotności poszczególnych danych zleceń konsultacji, w tym minimum: państwowego numeru identyfikacyjnego, nazwiska i imienia pacjenta, innego numeru identyfikacyjnego pacjenta, imienia i nazwiska lekarza opisującego, numeru zlecenia, modalności, procedury |
| 6. | Anatomiczny komponent szybkiego wyboru procedur radiologicznych dla badań RTG, TK i MR (z graficznym odwzorowaniem i filtrowaniem okolic anatomicznych) |
| 7. | Możliwość samodzielnego utworzenia relacji i ograniczania wyświetlania procedur radiologicznych w trakcie rejestracji do przypisanych komórek organizacyjnych i płatników (umów) (relacja płatnik - procedura i/lub rodzaj płatnika - procedura) |
| 8. | Podstawowy komponent wyboru procedury radiologicznej z możliwością wyszukiwania procedur w oparciu co najmniej o modalność, fragment nazwy procedury |
| 9. | W systemie MacOS (11.0 lub wyższy) i Windows 10/11 zapewniona możliwość skanowania i dołączania plików: skierowań, skanów dokumentacji papierowej, dokumentacji elektronicznej EDM oraz plików multimedialnych) (min. mp3, wav, mp4, mov i zapisywanie ich w powiązaniu z badaniem z zapewnieniem możliwości ich podglądu oraz przesyłania do lekarzy opisujących |
| 10. | Podgląd zeskanowanych bądź dołączonych dokumentów min. JPEG, BMP, PNG, TIFF, PDF z możliwością ich obracania, przerzucania w pionie i/lub poziomie, powiększania, przesuwania i przewijania w przypadku wielostronicowych dokumentów |
| 11. | Możliwość załączania do badań filmów w formatach MP4, MOV, MPEG, AVI |
| 12. | Możliwość wgrywania danych obrazowych do archiwum PACS ze wskazanego katalogu lub nośnika lokalnego na komputerze użytkownika (dysk/usb) z użyciem przeglądarki internetowej z możliwością powiązania ich z badaniem i pacjentem |
| 13. | W trakcie rejestracji walidacja poprawności numeru identyfikacyjnego pacjenta oraz zabezpieczenie przed ponownym wprowadzeniem pacjenta z już istniejącym w systemie numerem identyfikacyjnym |
| 14. | Automatycznie uzupełnianie: płci i daty urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL |
| 15. | Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem wbudowanego słownika lekarzy zlecających |
| 16. | Możliwość dodawania i edycji słownika lekarzy zlecających, wyszukiwania lekarzy zlecających podczas wprowadzania wg. fragmentu nazwy, fragmentu numeru PWZL |
| 17. | Wbudowany pełny słownik jednostek zlecających (podmiotów leczniczych) na podstawie aktualnej wersji RPWDL z możliwością edycji i dodawania nowych podmiotów i komórek organizacyjnych |
| 18. | Wbudowany pełny słownik praktyk lekarskich na podstawie aktualnej wersji RPWDL z możliwością edycji i dodawania nowych |
| 19. | Pojedyncze pole wyszukiwania kontekstowego jednostki zlecającej w formularzu rejestracji zleceń, w oparciu o wbudowany słownik z możliwością dodania nowych komórek i jednostek na podstawie rejestru RPWDL. Wyszukiwanie kontekstowe w słowniku jednostek i RPWDL w oparciu min o: REGON, fragment nazwy podmiotu leczniczego lub praktyki lekarskiej, NIP, adres |
| 20. | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. |
| 21. | Możliwość wprowadzania informacji o personelu uczestniczącym w procedurze badania np.: koordynator, lekarz opisujący, technik, pielęgniarka itp. |
| 22. | Dane pacjenta są przechowywane niezależnie od danych badania i mogą podlegać audytowi zmian |
| 23. | Podczas przypisywania danych pacjenta do nowego badania brane są pod uwagę najbardziej aktualne dane pacjenta |
| 24. | Wbudowany słownik kodów ICD10 z możliwością wyszukiwania kontekstowego wg fragmentu kodu lub fragmentu nazwy rozpoznania. |
| 25. | Wymuszenie na użytkowniku końcowym kontroli wprowadzania danych personelu powiązanego ze zleceniem w zależności od pełnionej funkcji oraz zdefiniowanych reguł zależnych od minimum: wybranej komórki organizacyjnej, priorytetu badania i typu płatnika, wraz z możliwością samodzielnej aktywacji i dezaktywacji reguł walidacji |
| 26. | Wymuszenie na użytkowniku końcowym kontroli załączania skanów dokumentów powiązanych ze zleceniem w zależności od rodzaju dokumentu oraz zdefiniowanych reguł zależnych od minimum: wybranej komórki organizacyjnej, typu płatnika, priorytetu badania, wraz z możliwością samodzielnej aktywacji i dezaktywacji reguł walidacji |
| 27. | Zapewniona możliwość odbioru opisów badań w formie elektronicznej poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |
| 28. | Zapewniona możliwość podglądu statusu opisu, daty przekazania zlecenia do opisu, osoby przekazującej badanie do opisu, załączonych badań porównawczych i zleconego priorytetu opisu |
| 29. | Aplikacja pozwala wyświetlić/odtworzyć załączone do zlecenia konsultacji dane (tj. obrazy badań DICOM, PNG, PDF, JPEG, filmy pochodzące np. z laparoskopów/endoskopów w formatach MOV, MPG, MP4) |
| 30. | Aplikacja pozwala pobrać na dysk lokalny załączone do zlecenia konsultacji dane (tj. pliki multimedialne, dane obrazowe, skany dokumentacji medycznej) dostępne w systemie |
| 31. | W ramach systemu zapewniona możliwość obsługi badań odrzuconych z opisu z powodu braków w dokumentacji lub innych powodów formalnych wraz z możliwością ponownego skierowania zlecenia do opisu po uzupełnieniu braków |
| 32. | Zapewniona możliwość zgłoszenia niezgodności związanych z otrzymanym opisem i skierowaniem zlecenia do kontroli jakości lub do rekonsultacji przez lekarza opisującego |
| 33. | Dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących danych pacjenta, zlecenia i otrzymanych opisów badań |
| 34. | Wyszukiwarka podstawowa umożliwiająca szybkie wyszukiwanie zleceń wg. fragmentu numeru badania, nazwiska pacjenta i/lub ID pacjenta (PESEL) |
| 35. | Możliwość wywołania wyszukiwarki podstawowej skrótem klawiszowym |
| 36. | Możliwość wyszukiwania zleceń pacjenta z użyciem wyszukiwarki podstawowej, zaawansowanej oraz niezależnie na listach badań |
| 37. | Obsługa czytników kodów kreskowych z szybkim wyszukaniem i otwarciem formularza badania po zeskanowaniu kodu kreskowego. Dotychczas otwarte do edycji badanie zostaje zastąpione przez wywołane z użyciem kodu kreskowego zlecenie z możliwością powrotu do edytowanego wcześniej badania i bez utraty wcześniej wprowadzonych danych. |
| 38. | Możliwość zaawansowanego wyszukiwania badań z użyciem kombinacji kryteriów, w tym przynajmniej: - Numer badania - PESEL, Nazwisko, Imię, Płeć, Data urodzenia pacjenta, Numer telefonu pacjenta podany podczas rejestracji - Przedział wieku pacjenta w momencie badania (w latach, miesiącach) - Data badania, Modalność, Nazwa procedury - Pracownia wykonująca badanie - Urządzenie, na którym wykonano badanie - Status badania, Priorytet badania - Data utworzenia badania w systemie, Data pierwszej rejestracji badania - Zaplanowana data badania - Rozpoznanie główne wg. ICD10 - Data skierowania - Rodzaj płatnika (np. NFZ, Hospitalizacja), Płatnik (np. Mazowiecki OW NFZ, PZU) - Podmiot kierujący, Komórka organizacyjna podmiotu kierującego - Dane kliniczne na skierowaniu - Personel powiązany z badaniem, min.: Lekarz opisujący, Lekarz konsultujący, Lekarz nadzorujący badanie, Technik - Fraza występująca w opisie badania, Fraza występująca w uwagach do opisu |
| 39. | Możliwość zapisywania przez użytkownika min. 10 indywidualnych schematów wyszukiwania w oparciu o kryteria wyszukiwarki zaawansowanej. Po kolejnym zalogowaniu na innym stanowisku schematy wyszukiwania zdefiniowane przez użytkownika powinny być dostępne. |
| 40. | Wyszukiwanie w obu typach wyszukiwania (podstawowym i zaawansowanym) zależne od polskich liter. |
| 41. | Możliwość drukowania kodów kreskowych z numerem badania przez technika i rejestratorkę |
| 42. | Możliwość filtracji listy zleceń wg predefiniowanych przedziałów czasowych (bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący dzień, poprzedni dzień) |

      - Możliwość przeszukiwania, filtrowania i sortowania listy zleceń według kryteriów (minimum)

| 1. | Numeru badania |
| --- | --- |
| 2. | Nazwiska pacjenta |
| 3. | Numeru identyfikacyjnego pacjenta |
| 4. | Statusu |
| 5. | Daty badania |
| 6. | Priorytetu |
| 7. | Procedury |
| 8. | Jednostki wykonującej |
| 9. | Podmiotu kierującego |

      - Predefiniowane listy robocze (worklisty) badań w zależności od roli użytkownika i statusu workflow w tym listy:

| 1. | Badań wysłanych do opisu |
| --- | --- |
| 2. | Wyników do wydania |
| 3. | Wyników wydanych |
| 4. | Zleceń u których wykonano badanie |
| 5. | Zleceń zakończonych |
| 6. | Zleceń w trakcie opisu |
| 7. | Zleceń odrzuconych z opisu |
| 8. | Możliwość sortowania i filtrowania zleceń na listach roboczych oraz w wynikach wyszukiwania |
| 9. | Wyszukiwarka systemowa umożliwiająca wyszukiwanie kontekstowe w jednym polu z uwzględnieniem różnych wag i istotności poszczególnych danych |
| 10. | Wbudowane powiadomienia personelu wykonującego badanie informujące o utworzeniu nowych notatek dotyczących wykonanych badań |
| 11. | Możliwość tworzenia notatek na potrzeby komunikacji z innymi użytkownikami |
| 12. | Możliwość podglądu powiązanych danych obrazowych DICOM w przeglądarce www z poziomu listy badań |
| 13. | Wbudowany słownik kodów pocztowych i miejscowości oraz kodów terytorialnych |
| 14. | Automatyczne uzupełnianie kodu terytorialnego i miejscowości w polu adresu w oparciu o kod pocztowy podczas rejestracji badania |
| 15. | System umożliwia blokowanie badań przez użytkowników posiadających nadane takie uprawnienie, oraz umożliwia odblokowanie badań przez użytkowników posiadających oddzielne uprawnienie do odblokowywania. Po zablokowaniu badanie może zostać odblokowane trwale lub na określony okres czasu. W zablokowanym badaniu nie można zmieniać danych pacjenta ani danych skierowania. |

      - Moduł terminarza

| 1. | Możliwość wyświetlania widoków w zadanych terminach |
| --- | --- |
| 2. | Możliwość równoczesnego podglądu zaplanowanych badań dla kilku pracowni diagnostycznych (w zależności od uprawnień) |
| 3. | Wizualizacja w terminarzu badań zarejestrowanych (odnotowanie faktu wykonania badania pomimo braku wcześniejszego zaplanowania wizyty) jak i zaplanowanych |
| 4. | Możliwość organizacji terminarza i wyświetlania wolnych i zarejestrowanych terminów oraz zarejestrowanych i zaplanowanych badań według: - jednostki wykonującej - urządzenia diagnostycznego - personelu - typu płatnika (np. NFZ, badania prywatne) - priorytetu (m.in.: planowy, pilny, nagły) |
| 5. | Wizualna identyfikacja zaplanowanych badań według: - priorytetu badania (planowy, pilny, nagły) - typu płatnika (np. NFZ, badania prywatne) - statusu badania (badania zarejestrowane, zaplanowane) |
| 6. | Zmiana terminu przez użytkownika w łatwy sposób |
| 7. | Możliwość filtracji wyświetlanych badań zarejestrowanych i zaplanowanych według min: - jednostki wykonującej - urządzenia diagnostycznego - personelu - typu płatnika (np. NFZ, badania prywatne) - priorytetu (planowy, pilny, nagły) - statusu pacjenta |
| 8. | Dla widocznych w terminarzu badań zarejestrowanych i/lub zaplanowanych w widoku minimum 1 dnia, 3 dni i agendy wyświetlanie min.: - informacji o obecności notatek do badania - numeru kontaktowego do pacjenta - danych identyfikacyjnych pacjenta w tym imienia i nazwiska - daty rozpoczęcia i zakończenia wizyty - nazwy i rodzaju zaplanowanej lub wykonanej procedury - jednostki zlecającej |
| 9. | Możliwość szybkiej nawigacji (z użyciem pojedynczego kliknięcia) w kalendarzu za pomocą minimum: - przełączania się pomiędzy kolejnymi dniami (np. poprzedni/następny) - przełączanie się do widoku aktualnego dnia (np. przycisk dziś) - wyboru dowolnego dnia bieżącego miesiąca (np. wybór konkretnego dnia z mini kalendarza) - dla Call Center możliwość zmiany placówki jednym kliknięciem |
| 10. | Konfiguracja terminarza: m.in. godziny pracy placówki, wprowadzenie godzin kontrastowych |
| 11. | Ustawianie blokad/rezerwacji terminów w terminarzu |
| 12. | Informacja o użytkowniku tworzącym rezerwację |
| 13. | Przypisanie konkretnej kolorystyki do jednostek współpracujących |
| 14. | Możliwość korzystania z terminarza przez zewnętrzne Call Center (m.in. łatwy wybór placówki w panelu Terminarza tj. łatwy sposób na szybkie przełączenie się na konkretną placówkę) |
| 15. | Wielkość wierszy uzależniona od długości badania - przejrzystość terminarza (wymagane indywidualne przypisanie czasu wykonania danego badania w systemie w danej placówce) |

      - Moduł Transkrypcji

| 1. | Wysyłanie nagrań opisów badań przez użytkowników podmiotu do transkrypcji w ramach podmiotu z wykorzystaniem aplikacji mobilnej |
| --- | --- |
| 2. | Obsługa procesu transkrypcji nagrań |
| 3. | Manualne przypisywanie zleceń transkrypcji do użytkowników |

      - Moduł opisowy

| 1. | Możliwość wyszukiwania opisów badań z użyciem wyszukiwarki podstawowej, zaawansowanej oraz niezależnie na listach badań. |
| --- | --- |
| 2. | Obsługa czytników kodów kreskowych z szybkim wyszukaniem i otwarciem opisu badania po zeskanowaniu kodu kreskowego. Dotychczas otwarty do edycji opis zostaje zastąpiony przez wywołane z użyciem kodu kreskowego zlecenie z możliwością powrotu do edytowanego wcześniej opisu i bez utraty wcześniej wprowadzonych danych. |
| 3. | Możliwość zaawansowanego wyszukiwania opisów badań z użyciem kombinacji kryteriów, w tym przynajmniej: - Numer badania - PESEL, Nazwisko, Imię, Płeć, Data urodzenia pacjenta - Przedział wieku pacjenta w momencie badania (w latach, miesiącach) - Data badania, Modalność, Nazwa procedury - Pracownia wykonująca badanie - Status opisu, Priorytet opisu - Data utworzenia zlecenia opisu w systemie - Rozpoznanie główne wg. ICD10 - Data skierowania - Rodzaj płatnika (np. NFZ, Hospitalizacja, Umowa), Płatnik (np. Mazowiecki OW NFZ, PZU) - Podmiot kierujący, Komórka organizacyjna podmiotu kierującego - Dane kliniczne na skierowaniu - Data zatwierdzenia opisu przez lekarza - Personel powiązany z opisem i badaniem, min.: Lekarz opisujący, Lekarz konsultujący, Lekarz nadzorujący badanie, Lekarz przypisany do badania, Technik Fraza występująca w opisie badania, Fraza występująca w uwagach do opisu |
| 4. | Możliwość zapisywania przez użytkownika min. 10 indywidualnych schematów wyszukiwania w oparciu o kryteria wyszukiwarki zaawansowanej. Po kolejnym zalogowaniu na innym stanowisku schematy wyszukiwania zdefiniowane przez użytkownika powinny być dostępne. |
| 5. | Wbudowany podstawowy edytor opisów badań z możliwością co najmniej: - zmiany czcionki, - tworzenia pogrubień, kursyw, - podkreśleń tekst, - zmiany wielkości tekstu, - tworzenie listy numerycznej i wypunktowanej, cofanie i ponawianie operacji, tworzenie tabeli wraz z dodawaniem i usuwaniem wierszy i kolumn |
| 6. | Umieszczanie obrazów kluczowych w opisie badania z dostępnych obrazów DICOM |
| 7. | Możliwość przeciągania zaznaczonego fragmentu tekstu w inne miejsce opisu w oknie edytora |
| 8. | Wsparcie dla sprawdzania pisowni w języku polskim w przeglądarce |
| 9. | Możliwość zdefiniowania różnych szablonów opisów w zależności od rodzaju badania |
| 10. | Możliwość automatycznego umieszczania w szablonach opisów fraz w oparciu o dane z tagów DICOM oraz dane wprowadzone w systemie, w tym minimum powiązane z badaniem dane dotyczące: - sumarycznych dawek dla wszystkich powiązanych z badaniem ekspozycji (min. DLP, CTDI, SSDE dla TK oraz DAP, mAs, kVp dla RTG) użytych kontrastów i leków (ilość, rodzaj, droga podania) - działań niepożądanych po dożylnym podaniu kontrastu (opis, data wystąpienia) - poziom kreatyniny i GFR - waga i wzrost pacjenta, BMI dla pacjentów >18 rż. - nazwy poszczególnych serii (Series Description), - dostarczonych przez pacjenta i dostępnych w systemie poprzednich badań obrazowych pacjenta (modalności, daty wykonania, nazwy) - sumarycznej liczby serii i obrazów w badaniu, - danych klinicznych podanych na zleceniu/e-skierowaniu, - rozpoznań ICD10 wraz z opisem tekstowym kodów podanych na zleceniu/e-skierowaniu, celu badania określonego na zleceniu/e-skierowaniu |
| 11. | Wzorce zdań i opisów, konfigurowalne przez użytkowników |
| 12. | Funkcjonalność ręcznego przypisywania badań do poszczególnych lekarzy opisujących przez uprawnionego użytkownika. |
| 13. | Funkcjonalność automatycznego przypisywania badań do lekarzy opisujących na podstawie zdefiniowanych reguł. |
| 14. | Możliwość wyliczania i prezentacji czasu pozostałego na opis badania (SLA) w zależności od rodzaju i priorytetu badania (np. czas na opis pilnych badań TK). |
| 15. | Obsługa procesu opisywania badań przez rezydentów z możliwością konsultacji opisów przez osoby uprawnione oraz brakiem możliwości zatwierdzenia opisu przez rezydenta. |
| 16. | Obsługa procesu konsultacji opisu przez dwóch specjalistów. |
| 17. | Możliwość wyboru lekarza konsultującego przez lekarza opisującego |
| 18. | Obsługa procesu kontroli jakości opisu przez uprawnionych użytkowników z możliwością skierowania badania do ponownego opisu, skierowania do rekonsultacji przez lekarza opisującego, wymuszenia konsultacji przez innego specjalistę jak i akceptacji opisu w wyniku braku niezgodności. |
| 19. | Zgodność tworzenia opisów z HL7 CDA PIK i EDM (opisy badań diagnostycznych muszą być tworzone w wersji elektronicznej w HL7 CDA i podpisywane elektronicznie). |
| 20. | Obsługa kwalifikowanego podpisu cyfrowego min. Certum, KIR, SimplySign w systemach Windows i MacOS. |
| 21. | Obsługa podpisu cyfrowego ZUS z możliwością podpisywania PDF i EDM w systemach Windows i MacOS |
| 22. | Możliwość zbiorczego podpisywania elektronicznego opisów badań zarówno podpisem kwalifikowanym jak i podpisem ZUS. |
| 23. | Blokada edycji opisu badania przez nieuprawniony personel. |
| 24. | Możliwość ograniczenia użytkownikom widoczności badań do opisu tylko do listy badań spełniających określone kryteria, w tym min.: jednostka zlecająca badanie, pracownia wykonująca badanie, modalność, procedura radiologiczna, priorytet opisu. |
| 25. | Możliwość przypisywania zdefiniowanych grup widoczności poszczególnym użytkownikom modułu opisu. |
| 26. | Możliwość ograniczenia widoczności badań do opisu lub do konsultacji w zależności od wcześniej predefiniowanych reguł przypisywania i roli użytkownika. |
| 27. | Możliwość definiowania automatycznych, ograniczonych w czasie reguł przypisywania badań do opisu. |
| 28. | Możliwość manualnego zarządzania przypisaniem badań do opisu lekarzowi (nadrzędnego nad regułami automatycznymi). |
| 29. | Możliwość równoczesnej edycji kilku opisów badań w ramach jednego okna przeglądarki bez konieczności ich zamykania i zapisu podczas przełączania się między badaniami. |
| 30. | Możliwość podglądu zeskanowanych dokumentów przypisanych do badania |
| 31. | Możliwość przeglądania, dodawania i edycji zamieszczonych notatek wewnętrznych przypisanych do badania |
| 32. | Możliwość powiadamiania lekarzy o nowych notatkach utworzonych do badań przez nich opisywanych bądź konsultowanych |
| 33. | Możliwość podglądu danych dotyczących personelu zaangażowanego w wykonanie procedury z poziomu okna opisu |
| 34. | Możliwość podglądu danych kontaktowych pacjenta, jednostki i lekarza kierującego oraz jednostki wykonującej przypisanych do badania z poziomu okna opisu |
| 35. | Możliwość zatwierdzenia wyniku badania bez podpisu elektronicznego przez uprawnionego użytkownika |
| 36. | Status podpisu cyfrowego wyniku badania prezentowany na liście badań z możliwością odfiltrowania min. badań niepodpisanych cyfrowo i/lub badań podpisanych |
| 37. | Możliwy zapis w systemie dźwiękowych opisów badań z użyciem narzędzi wspomagania dyktowania wraz z obsługą urządzeń Speechmike (Philips) w systemie Windows |
| 38. | Możliwość wydruku badań zatwierdzonych |
| 39. | Możliwość umieszczania na wydruku specjalizacji lekarza opisującego i lekarza konsultującego |
| 40. | Możliwość umieszczania na wydruku informacji o personelu biorącym udział w procedurze, w tym min.: lekarza nadzorującego, technika, pielęgniarki w zależności od pracowni wykonującej badanie |
| 41. | Możliwość umieszczenia na wydruku faksymile lekarza opisującego i/lub konsultującego |
| 42. | Możliwość prezentowania na wydruku wyniku danych rejestrowych pracowni wykonującej badanie, w tym min. nazwy, adresu, kodów resortowych I, V, VII, danych kontaktowych email i telefonu |
| 43. | Możliwość umieszczenia na wydruku logo podmiotu wykonującego badanie |
| 44. | Możliwość odwzorowania formatowania tekstu zgodnego z użytym w edytorze tekstu w wydruku wyniku badania |
| 45. | Wydruk opisu zgodny z aktualnymi wymogami Ministerstwa Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. |
| 46. | Każda strona wydruku oznaczona co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta, numerem PESEL pacjenta i datą sporządzenia opisu badania |
| 47. | Umieszczenie na wydruku badania informacji o autoryzacji opisu podpisem elektronicznym |
| 48. | Automatyczna numeracja stron wydruku wyniku badania |
| 49. | Raporty ilościowe prezentujące dane dotyczące rodzaju i liczby wykonanych procedur i badań, minimum: - Księga badań, - Raport wg. jednostek kierujących - Raport wg. lekarzy kierujących, - Raport wg. lekarzy opisujących, Raport wg. pracowni wykonujących |
| 50. | Raporty ilościowe pozwalające na okresowe raportowanie liczby i rodzaju zleconych i wykonanych opisów w tym z możliwością określenia lekarzy opisujących i/lub konsultujących, według daty opisu, daty badania, pracowni wykonującej badanie, jednostek kierujących |
| 51. | Raport dyżurów lekarskich, prezentujący zestawienie opisów w podziale na wykonane w trybie zwykłym i dyżurowym. Procedura medyczna jest oznaczana jako "dyżur" w następujących przypadkach: - Rodzaj procedury: procedura musi być jednym z następujących typów: RTG, TK, USG. - Godziny i dni tygodnia: - Procedura odbywa się w dni robocze (poniedziałek-piątek) po godzinie 20:00 lub przed 8:00 rano - lub procedura odbywa się w weekendy (sobota lub niedziela) o dowolnej godzinie. - Dodatkowo, jeśli procedura odbywa się w ustalone dni świąteczne, musi rozpocząć się po 8:00 rano, aby została uznana za dyżur. W każdym innym przypadku procedura jest oznaczana jako "zwykły". |
| 52. | Eksport raportów do plików Excel lub CSV |
| 53. | Triage zleceń opisu |

      - Przeglądarka referencyjna WEB

| 1. | Wbudowana niediagnostyczna (referencyjna) przeglądarka DICOM, webowa HTML, dostępna przez przeglądarkę internetową min. Edge, Firefox i Chrome w systemach MacOS i Windows |
| --- | --- |
| 2. | Przeglądarka DICOM zapewnia podgląd obrazów DICOM z użyciem wyłącznie przeglądarki internetowej bez potrzeby instalacji dodatkowych komponentów na stacjach klienckich, takich jak kontrolki ActiveX, applety Java, pluginy NPAPI czy pakiety Java Web Start. |
| 3. | Przeglądarka DICOM zapewnia możliwość wyświetlania minimum modalności: CT, MR, CR/DX, US, PT, XA, IO, NM, plików PDF w tym opisów badań |
| 4. | Przeglądarka DICOM umożliwia wyświetlanie miniatur serii badania oraz poprzednich badań pacjenta |
| 5. | Przeglądarka DICOM posiada zdefiniowane presety ustawień okna w skali Hounsfielda dla badań TK w tym minimum: - okno płucne - okno miękkotkankowe - okno kostne - okno naczyniowe okno celowane na mózgowie. |
| 6. | Możliwość powiększanie, przesuwania i obracania obrazu |
| 7. | Możliwość przerzucania obrazu w pionie i poziomie |
| 8. | Przeglądarka DICOM posiada funkcję cine – odtwarzanie ciągłe klatka po klatce |
| 9. | Możliwość odtwarzania filmów |
| 10. | Narządzie lupy - powiększenie fragmentu obrazu z możliwością regulacji stopnia powiększenia |
| 11. | Linie referencyjne – prezentacja płaszczyzny serii badania na wyświetlonej obok serii w innej orientacji płaszczyzny |
| 12. | Automatyczne dopasowanie powiększenia obrazu do wielkości okna |
| 13. | Kursor 3D pozwalający na synchronizację przekroju płaszczyzny przeglądanego badania pomiędzy seriami wykonanymi w różnych płaszczyznach |
| 14. | Przeglądarka DICOM udostępnia możliwość tworzenia adnotacji i funkcje pomiarowe: - pomiar odległości - pomiar powierzchni w obrębie ROI (min. kwadrat, elipsa) - pomiar kąta - pomiar kąta między dwoma prostymi - możliwość oznaczenia zmiany strzałką możliwość adnotacji tekstowych na obrazach. |
| 15. | Wyświetlania informacji identyfikujących pacjenta i badanie na obrazach |
| 16. | Pomiar gęstości optycznej (CR) oraz jednostek Hounsfielda (CT) – pomiar w ROI i w punkcie (pomiar średni oraz odchylenie standardowe) |
| 17. | Możliwość umieszczenia adnotacji tekstowej wraz ze strzałką na obrazie |
| 18. | Prezentacja serii w badaniu w postaci podglądu miniaturek serii wraz z informacją o liczbie obrazów w serii |
| 19. | Możliwość inwersji skali kolorów |
| 20. | Przeglądarka DICOM umożliwia zmianę układu okien minimum w układzie 1x1, 2x1, 1x2, 2x2 |

      - Gwarancja oraz inne warunki

|  | Gwarancja producenta PACS lub jego Autoryzowanego Partnera Serwisowego. |
| --- | --- |
|  | Zapewniony kanał mailowy i telefoniczny zgłaszania awarii i usterek oraz dedykowany portal z katalogiem różnych rodzajów zgłoszeń, umożliwiający szybsze procesowanie i nadawanie priorytetu zgłoszeniu serwisowemu. |
|  | Gwarantowane czasy serwisowe: a) Czas przypisania priorytetu zgłoszenia max. 20 minut b) Czas naprawy usterki - tryb planowy - max 5 dni roboczych c) Czas naprawy usterki - tryb krytyczny - max. 12 godzin |
|  | Gwarancja i wsparcie systemu 24/7 w całym okresie gwarancyjnym. |
|  | Dedykowany, priorytetowy kanał zgłoszeń telefonicznych przeznaczony do obsługi zgłoszeń w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta. |
|  | Moduł zgłaszania usterek wbudowany w system. |
|  | Dostęp do podglądu bieżących i rozwiązanych zgłoszeń serwisowych. |

* * *

Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów, typy urządzeń, znaki towarowe, normy lub standardy należy traktować wyłącznie jako punkt odniesienia dla określenia wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych.

Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać ich równoważność poprzez dołączenie do oferty odpowiednich dokumentów (np. kart katalogowych, specyfikacji technicznych, instrukcji).